## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Метрология и КИП
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проведение технического обслуживания прибора | [6 empty] | 30
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Соблюдение правил работы с оборудованием, исключающее его поломку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Конкурсант изучил рабочую документацию, сверил технические характеристики с формуляром СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Порядок на рабочем месте после окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выполнен внешний осмотр СИ |  | Выполнен осмотр корпуса,штуцера, стекла, стрелки на предмет повреждений; проверка целостности электрических контактов. Вычесть по 0,4 балла за невыполнение одного из условий |  | 2 | 2
|  | И | Произведена разборка корпуса СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка контактов на наличие загрязнения, чистка при необходимости |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена сборка корпуса СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведено правильное соединие всех элементов схемы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Число проверяемых точек шкалы прибора подобрано согласно его класса точности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Цена деления шкалы вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка СИ по точкам прямого и обратного хода |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Абсолютная погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Допустимая погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка срабатывания контактов уставок при заданном давлении по 2/3 прямого хода шкалы шкалы (min уставка), по 2/3 обратного хода шкалы (max уставка) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 2
|  | И | Абсолютная погрешность СИ при срабатывании контакта вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Допустимая погрешность СИ при срабатывании контакта вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Протокол поверки СИ заполнен верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Вычесть 0,1 балла за каждую ошибку при заполнении |  | 2 | 2
|  | И | Сделан вывод о работоспособности СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Заполнена Карта учета технического обслуживания и ремонта (указаны виды проведенных работ) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Вычесть 0,5 балла если не указан хотя бы один вид работ |  | 2 | 2
|  | И | Конкурсант использовал подсказку |  | Вычесть 1 балл при использовании подсказки |  | 4 | 1
Б | Монтаж технического оборудования | [6 empty] | 20
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Приготовлены необходимые СИЗ, комплект инструментов, материалов, оборудования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Ознакомление с заявкой на выполнение работы (наряд-допуск) и формуляром на СИ. Сверка с позицией СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Вывешен плакат "Работают люди" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.25
|  | И | Конкурсант находится в СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.25
|  | И | Порядок на рабочем месте после работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Оперативно-технический персонал технологического цеха предупрежден по рации о необходимости закрытия коренной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведено закрытие изолирующих вентелей на вентельном блоке в шкафу КИП согласно алгоритму (закрыте "+", открыие уравнительного вентеля, закрытие "-") |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведено дренирование через дренажные вентели СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Отключено питание СИ на стенде |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверка отсутсвия напряжения на СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Изолирование жил кабеля питания друг от друга |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Отключение замземления от СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Отсоединение СИ от импульсных линий, путем раскручивания крепежных болтов. Демонтаж СИ из шкафа КИП |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Монтаж СИ в шкаф КИП, присоединение к ипульсным линиям |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Подключение заземления к СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Подключение питания к клеммам блока электроники СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Проверка закрытия изолирующих вентелей |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Оперативно-технический персонал технологического цеха предупрежден по рации о необходимости открытия коренной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведно открытие изолирующих вентелей (открытие "+" , закрытие уравнительного вентеля, открытие "-" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведен осмотр на наличие пропуска продукта (обмыливание крепежных соединений) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Подача напряжения питания на СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Проверка напряжения питания на СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Начальник смены предупрежден по рации о восстановлении работоспособности СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
В | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 26
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Конкурсант соблюдал првила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Конкрсант использовал все необходимые инструменты и оборудование для выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Конкрсант соблюдал правила работы с оборудованием, исключащими их поломку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Порядок на рабочем месте после окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выполнен внешний осмотр СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выполнена установка по уровню Калибратора Метран Воздух -504 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 2
|  | И | Выполнена правильная сборка схемы соединения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 2
|  | И | Выполнена апроверка СИ на "ноль" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Выполнена проверка напряжения питания при помощи мультиметра |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Сверка технических характеристик прибора согласно формуляра (Тип, модель, заводской номер, диапазон измерения) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выполнено изменение диапазона измерения СИ согласно формуляра |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Произведена поверка СИ по 5 точкам диапазона измерения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Вычислена абсолютная погрешность СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Вычислена вариация СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Вычислена допустимая погрешность СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Заполнен протокол поверки СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Сделан вывод о работоспособности СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
Г | Монтаж электрических схем КИП | [6 empty] | 11
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Конкурсант соблюдал првила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
2 | Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ
|  | И | Все устройства надежно закреплены и соответствующе промаркированы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Все устройства имеют маркировку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Испольуемый кабель соответствует кабельному журналу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | распределительные шкафы чистые снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи шкафа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | общий вид электрической установки с правой стороны соотвествует отрослевому стандарту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | общий вид электрической установки с левой стороны соотвествует отрослевому стандарту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Расположение оборудования в шкафах соответствует чертежу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Кабеля разделены по функционалу в металлическом кабель-канале и в лотке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Все проводники отмаркированы с обеих сторон |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.75
|  | И | Все устройства смонтированы, нет зазора в кабельканалах более кредитки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Кабель в гермовводе устройства зафиксирован |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | изоляция провода расположена внутри устройства (наконечника) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | нет повреждения изоляции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.75
|  | И | Нет натяга проводов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.75
|  | И | Жила провода не выходит за пределы наконечника |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.75
|  | И | выбор наконечника соотвествует сечению жилы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
Д | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 13
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Конкурсант соблюдал првила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Во время выполнения работы находится в спецодежде и спецобуви |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Порядок на рабочем месте. Отсутствие мусора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Калибровка датчика давления выполнена, погрешность прибора определена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Задание шкалы преобразователя давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Задание единицы измерения преобразователя давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Задание Teg. (PT-01) преобразователя давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Присвоить шкалу каналу № 1 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Присвоить положение десятичной точки при индикации параметров первого канала |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Задать уставку активации выхода №2 (bar) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Настройка типа датчика |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Настройка типа логики |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Герметичночсть соединениний |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Заземлены все элементы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Настройка фильтр-редуктора (bar) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Лампа L1 горит |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Лампа L2 не горит |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Аварийный сброс работает |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Поддержание избыточного давления в автоматическом режиме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Автоматической сброс избыточного давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
|  | И | Нажатие и удержание кнопки S2 приводит к открытию XV2 и повышению давления в системе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Монтаж технического оборудования
2 | Диагностика, ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования
3 | Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров
4 | Организация работы